ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
Конкурс № 276к-89
Предмет конкурса

Приобретение медицинского оборудования.

Заказчик: Больница научного центра РАН в Черноголовке.
Адрес организации: 142432, г. Черноголовка, Московской области,  ул. Лесная, д.6

Телефон (496-52) 4-51-80, эл.почта: info@doctor.chg.ru
Предмет изменений: 
В ЧАСТЬ III «Техническая часть» Конкурсной документации внесены изменения. Техническое задание на наркозно-дыхательный аппарат изложено в следующей редакции:
	№
	Описание требований
	Наличие функции или величины параметра 

	1. Общие требования

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие

	1.3
	Инструкция по эксплуатация на русском языке
	Наличие

	1.4
	Сертификация и регистрация на услуги
	Организация, представляющая производителя на территории РФ (продажа, сервис) должна иметь сертификат качества по системе ISO 9001-2000

	2. Технически требования

	2.1
	Анестезия для взрослых и детей без смены частей вентиллятора
	Наличие

	2.2
	Количество газов (не менее)
	трех

	 
	 
	Ротаметрические, диапазоны                    Воздух: 0,2-12л/мин                             О2: 0,02-10 л/мин по двум ротаметрам                                   N2O: 0,02- 10л/мин по двум ротаметрам

	2.3
	Встроенный дыхательный монитор
	Наличие

	2.4.
	Встроенный электроприводный вентилятор с электронным управлением
	наличие

	2.5
	Легко снимаемая и стерилизуемая  компактная дыхательная система -Compact breathing System (COSY)
	наличие

	2.6
	Крепление испарителей (не менее)
	два

	2.7
	Защита пациента от гипоксии (не менее)
	25%О2 в смеси

	2.8
	Системы безопасности при прекращении подачи О2
	Закись откл. Акустическая независимая тревога, вентиляция осуществляется воздухом из окружающей среды. Дополн. компрессор не нужен.

	2.9
	Линии подачи сжатых газов
	Длина не менее 3 м, армированные, NIST/DIN стандарт

	2.10
	Дыхательный контур пациента
	многоразовый, автоклавируемый

	2.11
	Обеспечение постоянства дыхательного объема
	Система разделения свежих газов, обеспечивающая постоянность дыхательного объема при изменении потока свежего газа

	2.12
	Клапан сброса избыточного давления
	наличие

	2.13
	Клапан безопасности
	Разрешает пациенту дышать воздухом помещения при возникновение неисправности

	2.14
	Система контроля доставки кислорода - S-ORS при блокировке подачи закиси азота
	Гарантирует минимум 25% кислорода в потоке свежего газа

	2.15
	Пиковый поток (не менее)
	70 л/мин

	2.16
	Экстренная подача О2 (не менее)
	75 л/мин

	2.17
	Контроль давления подачи газов
	Манометры на каждый газ

	2.18
	Абсорбер СО2
	Наличие

	2.18
	Автоклавируемые многоразовые емкости емкость (не менее)
	1,5 л

	2.19
	Выбор ручной/аппаратной вентиляции
	Наличие

	2.20
	Обход абсорбера (Bypass)
	Наличие

	2.21
	Мобильная тележка
	Сталь и пластик с выдвижным ящиком и выдвижным письменным столиком, с антистатическими колесами со стопорами

	2.22
	Испаритель Vapor 2000
	 

	
	Интегрированный с электронным контролем
	наличие

	
	Осуществление привода без применения сжатого газа 
	наличие

	 
	 - галотановый, изофлюрановый
	С термокомпенсацией
Регулировка концентрации от 0% до 6%,
Емкость не менее 350 мл

	 
	Крепеж испарителя DW-2000
	наличие

	2.23
	Двухблочная система
	наличие

	2.24
	При работе одного испарителя – осуществление блокировки второго испарителя
	наличие

	2.25
	Возможность использования болонов различных типов и объемов
	наличие

	2.26
	Встроенная система удаления наркозных газов
	Пассивная, в комплекте со шлангом не менее 5 м

	2.27
	Транспортный  режим "T" для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. 
	наличие

	2.28
	Анестезиологический вентилятор
	 

	 
	Компенсация притока свежего газа
	Наличие

	 
	Тип, привод
	электроприводный,напряжение 220V

	 
	Автономное питание
	Встроенный аккумулятор с возможностью работы аппарата не менее 90 минут

	 
	Режимы и методы ИВЛ
	IPPV (Volume-controlled), PLV, Spont, PEEP, возможность регулировки инспираторной паузы, возможность перехода на ручную вентиляцию

	 
	Графический дисплей
	Монохромный интегрированный в наркозный аппарат, русскоязычный интерфейс оператора 

	2.29
	Параметры вентилятора
	 

	 
	Дыхательный объем
	50-1400 мл.

	 
	Частота дыханий
	от 6 до 60/мин

	 
	PEEP
	0,0-15 см Н2О. 

	 
	I/E соотношение
	от 1:3 до 2:1

	 
	Предел давления на вдохе
	от 10 до 70 см Н2О

	 
	Инспираторная пауза
	0-50%

	2.30
	Мониторируемые показатели
	 

	 
	Выдыхаемый ДО
	Наличие

	 
	Выдыхаемый МО
	Наличие

	 
	%O2 на вдохе
	Наличие

	 
	Пиковое давление
	Наличие

	 
	Среднее давление
	Наличие

	 
	PEEP
	Наличие

	 
	ЧДД
	Наличие

	2.31
	Графический мониторинг
	 

	 
	Давление в дыхательных путях/время
	Наличие

	2.32
	Регулируемые тревоги
	 

	 
	Потеря питания
	Наличие

	 
	Высокое давление
	Наличие

	 
	Низкое давление 
	Наличие

	 
	Тревога дыхательного цикла
	Наличие

	 
	Нет питания
	Наличие

	 
	Слабый заряд батарей
	Наличие

	 
	АПНОЭ пациента
	Наличие

	 
	Нет зарядки батарей
	Наличие

	 
	Высокий минутный объем
	1-25 л/мин

	 
	Низкий минутный объем
	1-25 л/мин

	 
	Высокий %О2
	21-100%

	 
	Низкий %О2
	21-100%

	 
	При недостаточной подаче свежих газов
	Наличие

	 
	Процесс самотестирования
	Полностью автоматический процесс после включения аппарата

	2.33
	Анестезиологический мониторинг
	

	 
	Мониторируемые параметры
	etCO2, N2O, галотан, энфлюран, десфлюран, изофлюран, севофлюран

	 
	Монитор не зависимо конфигурируемый для работы в операционных и реанимационных отделениях
	наличие

	 
	Экран электролюменисцентный с размерами  не менее 4,8 дюймов
	наличие

	 
	Мониторируемые показатели:
	 

	 
	СО2 (в конце выдоха), пульсоксиметрия
	наличие

	 
	Система измерения параметров дыхательной смеси:
	анализ высокой точности всего дыхательного цикла

	 
	Время ответа
	менее 500 мсек

	 
	Система тревог
	3 уровня значимости, звуковая и визуальная 

	3. Общие требования

	3.1
	Параметры оси
	100/240В, 50/60 Гц, 1.4 А

	3.2
	Уровень звука (не более)
	20Дб

	4. Комплектация

	4.1
	Основной блок аппарата
	1 шт.

	4.2
	Контур взрослого пациент
	1 шт.

	4.3
	Блок абсорбера
	1 шт.

	 
	Компактная дыхательная система COSY
	1 шт.

	4.4
	Бронхоаспиратор
	1 шт.

	4.5
	Анестезиологический монитор
	1 шт.

	4.6
	Испаритель
	2 шт.

	
	Крепеж испарителя DW-2000
	2 шт.

	4.7
	Шланги:
	

	 
	 - O2
	1 шт.

	 
	 -N2O
	1 шт.

	 
	 -Воздух 
	1 шт.

	4.8
	Маски наркозные:
	 

	 
	 - средний размер
	1 шт.

	4.9.
	Набор для интубации
	1 шт.

	4.10
	Набор заменяемых частей и расходных принадлежностей
	 

	4.10
	Антимикробные фильтры 654 St
	5 шт.

	4.11
	Керамические мембраны
	2 шт.

	4.12
	Бактериальный фильтр
	1 шт.

	4.13
	Дыхательная известь
	1 уп.

	4.14
	Шланг отвода наркотических газов, 5 м
	1 шт.

	5. Требования к поставке, монтажу, обучению и сервисному обслуживанию

	5.1
	В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования
	наличие


Дополнительную информацию можно получить по адресу: Медицинский центр УД РАН. 
Адрес организации: 119333 г. Москва, ул. Фотиевой, дом 12, корп. 3 

Телефон: (495) 137-01-46, эл. почта: mcran@mail.ru
Контактное лицо – Маринченко Николай Тимофеевич

Начальник Медицинского центра УД РАН
______________________
Гончаров Н.Г.

