ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

                                                                                      «24» октября  2008г.

                                                                                                                                                             № 66/08-п

1. Запрос котировок проводится: Государственным заказчиком.

Государственный заказчик: Учреждение Российской академии наук Больница Пущинского Научного Центра  РАН (БПНЦ РАН) 

Адрес организации: 142290, г. Пущино, Московской области,  ул. Институтская, д.1

Телефон 8 (4967) 73-24-06, эл. почта: bpncran@mail.ru

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет «10» октября 2008г., извещение 081010/009332/31

2. Источник финансирования заказа — федеральный бюджет.

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг. Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Максимальная цена контракта. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Государственного контракта со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Наименование и количество поставляемых товаров: Стерилизатор паровой ВК -75-01 (ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Россия) или ЭКВИВАЛЕНТ

№
Наименование товара
Количество

1
СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ВК-75-01

Назначение

Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металла , стекла, резины и текстильных материалов в медицинских учреждениях

Габариты:

Высота,  1100 мм

Ширина,  570 мм

Длина, 755 мм

Вес нетто кг 80

Диаметр стерилизационной камеры   400 мм

Глубина стерилизационной камеры ,  630 мм

Объем стерилизационной камеры  75 л

Загрузочный объем стерилизационной камеры 54 л

Производительность встроенного парогенератора, 7,94 кг/ч пара

Номинальная мощность, кВт 8

Напряжение питания 380В

Технические характеристики :

Материал наружных панелей стерилизатора - сталь с лакокрасочным покрытием. Толщина материала наружных панелей, не менее 1,5 мм. Материал камеры -нержавеющая сталь толщиной не менее 3 мм.  Материал паровой рубашки и крышки камеры  - сверхпрочная нержавеющая сталь толщиной 2 мм. Материал трубок   состоит из нержавеющей стали , а также сплавов латуни. 

Управление стерилизатором

Стерилизатор должен иметь 2 режима работы :

1 Температура-давление-время : 132°С – 0,2 МПа – 20 мин.

2 Температура-давление-время : 120°С – 0,11 МПа – 45 мин.

Точность поддержания стерилизационной температуры должна составлять ± 2°С

Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры должно осуществляться путем гравитационной продувки.

Стерилизатор должен быть  оснащен эжектором, с помощью которого осуществляется вакуумная сушка стерилизуемых изделий.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов должна составлять не более 3%.

Стерилизатор должен иметь возможность заливки воды в парогенератор вручную. 

Для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе должна быть предусмотрена водоуказательная колонка.

Также должно быть предусмотрено: система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки; отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе; аппарат  должен быть снабжен защитным устройством от превышения давления в парогенераторе.

Дополнительная комплектация :

В комплектацию устройства входит : Комплект запасных частей ; Стерилизационные коробки на 18л для размещения стерилизуемых изделий – 3 шт. ; Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт. , сливной штуцер, обратный клапан.
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Дополнительные требования:

· Поставляемый товар должен иметь Санитарно-гигиеническое заключение (при необходимрсти).

· Качество товара должно  подтверждается Сертификатом соответствия Госстандарта России, Регистрационным удостоверением  Минздравсоцразвития России.

· Дата производства поставляемого оборудования - не ранее 2008 года.

· Техническая и сопровождающая документация должна быть на русском языке.

· Гарантийный срок службы  – не менее 1,5 лет.  

· Товар должным быть упакован и промаркирован таким образом, чтобы обеспечить его сохранность во время перевозки до места назначения, включая перегрузку во время транспортировки, и длительном хранении на складе Получателя.

Место доставки поставляемых товаров: 

· 142290, Московская область, город Пущино, улица Институтская, дом № 1.

Сроки поставок товара: в течение 2 (двух) недель с момента подписания государственного контракта, с правом досрочной поставки.

В цену товара включены стоимость товара, расходы на транспортировку, монтаж оборудования, обучение персонала, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 250 000 (двести пятдесят тысяч) рублей.

Срок и условия оплаты поставок товаров: без авансирования, оплата производится после поставки и ввода оборудования в эксплуатацию, по мере поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика (до конца 2008 года).

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Государственного контракта со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение десяти дней, но не ранее чем через пять дней с даты опубликования итогового Протокола на официальном сайте.

3. Место, дата и время проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок. Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводится по адресу: Московская область, город Пущино, ул. Институтская, дом № 1, юридический отдел. «24» октября  2008 г. 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок началось в 10 часов 00 минут по московскому времени. 

4. Состав котировочной комиссии

Состав конкурсной комиссии определен Приказом №  101 от 28.12.2007г.

Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

5. Сведения о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.

№ п/п


Регистрационный номер заявки
Дата и время поступления заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку
Наименование поставляемого товара
Цена товара

1
85/08-к   
16.10.2008г.  13ч. 15 мин.
ООО «ВЛАДМЕДПОСТАВКА», юридический адрес: 117049, г. Москва, Ленинский пр., д. 4, стр. 1А 
поставка стерилизаторов паровых ВК -75-01      
188752 руб. 00 коп.



Поскольку после продления срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, то  в соответствии с пунктом 6 статьи 46 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94 котировочной комиссией была рассмотрена единственная котировочная заявка  и принято решение: 

котировочная заявка № 85/08-к  соответствует установленным в извещении требованиям и предложенная цена товара  не превышает начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок, участнику ООО «ВЛАДМЕДПОСТАВКА», (юридический адрес: 117049, г. Москва, Ленинский пр., д. 4, стр. 1А), подавшему единственную котировочную заявку, направить в двухдневный срок  экземпляр настоящего протокола и проект Государственного контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной указанным участником размещения заказа в котировочной заявке, для его подписания.

Решение комиссии:

Мамонов А.В. – «за»

Страшнова Т.В. – «за»

Гаврилкина Е.Ю. – «за»

Рыжков В.Б. – «за»

Дашкевич Т.И.  – «за»

Решение принято единогласно.

 Заседание комиссии окончено «24» октября 2008г. в 10 часов 20 минут по московскому времени.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами  котировочной комиссии

Мамонов А.В. -                 заместитель главного врача по лечебной работе
Председатель комиссии


Гаврилкина Е.Ю – нач. юридического отдела 
Заместитель председателя комиссии


Рыжков В.Б. – заместитель главного врача по хозяйственным вопросам   БПНЦ РАН
Член комиссии


Дашкевич Т.И.  –                    главный бухгалтер              
Член комиссии


Страшнова Т.В. – экономист планово-экономического отдела   
 Секретарь комиссии




От имени государственного заказчика:

Ф.И.О.
Должность
Подпись

Кудинов Геннадий Иванович
Главный врач БПНЦ РАН




